2021年江阴市电动自行车

产品质量监督抽查实施细则

1.范围

本细则适用于江阴市市场监督管理局组织的电动自行车产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、判定规则、异议处理及复检。

2.抽样方法

生产企业抽样、实体店抽样

在受检企业成品仓库或者其确认场所，随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的待销产品（特殊情况除外）。生产企业、实体店买样需要索取发票等购样凭据留证，被抽查单位自愿无偿提供的除外。随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生，样品数量满足抽样需要即可。抽样数量为同一型号2辆，其中1辆作为检验样品，1辆作为备用样品。本次抽样要求，整车配备完整（含电池），与合格证、说明书一致。所抽产品通过国家CCC强制认证。

抽样工作由承检机构持“江苏省产品质量监督检验员证”的不少于2名工作人员共同完成。采样过程均需拍照留证。一经采样，立即封样，任何人不得调换。检验样品由抽样人员带回，备用样品封存于被抽查单位。被抽查单位应当妥善保管封存的样品，不得更隐匿、转移、变卖和损毁。

3.检验依据

表1 检验项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
|
| 1 | 车速限值 | GB 17761-20186.1.1 | GB 17761-20187.2.1 |
| 2 | 制动性能(干态) | GB 17761-20186.1.2 | GB 17761-20187.2.2（GB 3565-2005） |
| 3 | 整车质量 | GB 17761-20186.1.3 | GB 17761-20187.2.3 |
| 4 | 结构 | GB 17761-20186.1.6 | GB 17761-20187.2.6（GB 3565-2005） |
| 5 | 车速提示音 | GB 17761-20186.1.7 | GB 17761-20187.2.7 |
| 6 | 淋水涉水性能 | GB 17761-20186.1.8 | GB 17761-20187.2.8 |
| 7 | 电气装置 | GB 17761-20186.3.1 | GB 17761-20187.4.1 |
| 8 | 充电器与蓄电池 | GB 17761-20186.3.4 | GB 17761-20187.4.4 |
| 9 | 防火性能 | GB 17761-20186.4 | GB 17761-20187.5（GB/T 5169.11-2017） |

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.判定规则

4.1依据标准

GB 17761-2018《电动自行车安全技术规范》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

4.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5.异议处理

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。