附件1：嗅觉检测仪采购需求

供应商其他资质要求（报价时须上传相关证书扫描件）

（1）报价单位必须具有医疗器械经营企业许可证扫描件（或第二类医疗器械经营备案表扫描件）且提供的设备必须在有效的经营许可范围内（有效期内）；

（2）提供所投设备的医疗器械注册证扫描件（有效期内）；

一、采购清单：

| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 嗅觉检测仪 | 详见下文 | 1 | 台 | 35万元 |
| 注： 1、交货时间：签订合同后20个自然日内，各供应商报出最早交货期限； 2、交货地点：江阴市人民医院； 3、付款方式：产品全部供货验收合格后第一个月内付80%，余款在验收合格满三十六个月后一次付清。 |  |  |  |  |  |

- 二、配置

1、不小于10种气味嗅觉阈值测验卡或棒；

2、不小于12种气味的组合嗅觉辨别测验卡或棒；

3、不小于12种气味的组合嗅觉识别测验卡或棒；

4、测试软件:1套；

5、电脑:1台

6、打印机:1台

- 三、详细技术参数及功能要求：

1、嗅觉阈值测试功能：通过评估受试者所能够闻到某种气味的最低浓度，评估其嗅觉阈值。

1.1、具有明显的气味特征，不易产生嗅觉适应。

1.2、气味浓度梯度量级明显，易于分辨。

★1.3、不少于10种气味，确保得出准确阈值。

2、嗅觉辨别测试：通过对若干组（不少于12种组合）气味的嗅闻，找出每组中不同气味的那一支，评估受试者对气味的分辨能力。

2.1、不少于12个组合检测项目。

2.2、可先后闻取3个气味，判断其中哪个气味与另外2个不同。

★2.3、具有不同的目标气味，减少气味重复出现所带来嗅觉分辨以外的影响。

3、嗅觉识别测试：通过闻到并准确指出所闻到气味的名称，评估受试者对气味的认知功能。

3.1、不少于12种气味版本。

★3.2、重测信度≥0.75，具有非常好的稳定性。

4、以上每种测试须在10分钟内完成。

5、配套智能软件客户端：微信小程序、iOS/安卓APP，windows等操作平台，无需纸笔作答。

6、具有失嗅测试功能

- 备注：

- 1、以上打“★”项参数为必要条款，其中任何一条不满足视为无效报价；非打“★”项参数在不影响产品的功能特点和整体结构的基础上，允许适度偏离，但必须与询价文件所述相一致，偏离是否适度、是否科学合理，将由评委给予综合评价，供应商应承担被判定为偏离度过大，已影响产品功能特点和整体结构，报价无效的风险。

2、供应商必须逐项详细填写《技术要求响应及偏离表》，并对其真实性负责。如“报价文件技术规范描述”完全照抄“询价文件技术要求”的，有被判定为表述含糊、报价无效的风险；如成交供应商供货产品的技术参数与“报价文件技术规范描述”不符，则按“提供虚假材料谋取成交”处理。

三、备件及资料：

1、为保证设备正常运行,卖方应在中国境内设置备件库,存入所有必须的备件,并保证8年以上的供应期。

2、专用工具：卖方向买方提供设备维护的专用工具。

3、卖方向买方提供设备的全套技术资料。

4、卖方向买方提供设备的运行、安装、使用环境要求及参数。

四、技术培训：

1、卖方技术人员必须免费对安装、调试、操作、维修、保养等事项向买方作现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。

2、根据设备技术要求，向买方提供使用人员和维修技术人员的集中培训。

五、安装及验收：

1、在货物到达使用单位后卖方应在5天内派工程技术人员到买方开箱安装调试并承担由此产生的一切费用。

2、设备安装后，按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。卖方应向买方提供详细的验收标准，验收专用仪器，并承担相关费用。

六、质量保证及售后服务：

1、免费保修期：原厂质保≥3年

2、保证年开机率98%以上（按365天/年计算）如未能达到则每超过一天延长一周保修期。

3、设备有故障，卖方应在接到买方通知后24小时内到达买方单位并及时有效地排除故障。

4、供应商若非报价产品原厂家的，成交后签订合同时须提供该产品原厂家（或驻中国办事机构）出具的有效的经销授权书。