鼻咽喉镜项目采购需求

资格证明文件：

1、报价产品属于医疗器械注册范畴的，⑴供应商须具有《医疗器械经营许可证》（或《医疗器械经营备案凭证》）且在经营范围内；⑵报价产品须具有《医疗器械注册证》。（报价时须上传相关证书扫描件）

2、供应商所报货物的制造商须为中小微企业（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业）。【供应商所报货物的制造商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）；如为监狱企业的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件】

一、采购清单：

| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 数量 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鼻咽喉镜 | 详见下文 | 1套 | 350000元 |
| 注： 1、交货时间：签订合同后20个自然日内，各供应商报出最早交货期限； 2、交货地点：江阴市中医外科医院； 3、付款方式：产品全部供货验收合格后第一周内付90%，余款十二个月后一次付清。 |  |  |  |  |

产品配置：

| 序号 | 名称 | 数量及单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 医用内窥镜摄像系统 | 1台 |
| 2 | 医用内窥镜冷光源 | 1台 |
| 3 | 监视器 | 1台 |
| 4 | 层式金属推车 | 1台 |
| 5 | 工作站系统 | 1套 |
| 6 | 鼻镜 | 3根 |
| 7 | 喉镜 | 3根 |
| 8 | 耳镜 | 3根 |
| 9 | 耳鼻喉综合诊疗台 | 1套 |

二、详细技术参数及功能要求：

1、医用内窥镜摄像系统

★1.1、影像传感器：高敏感度三晶片影像传感器。

1.2、扫描方式：16：9逐行扫描

1.3、摄像系统有效像素：水平有效像素≥1920pixel, 垂直有效像素≥1080pixel；

★1.4、摄像系统清晰度：摄像系统的水平分辨力≥1600线，垂直分辨力≥900线；

1.5、信噪比：60 dB允许-20%；

1.6、摄像头IPX8级防水设计，可浸泡消毒；

1.7、摄像头具有按键设计，可以实现锁定白平衡、图像冻结，亮度调节等多种遥控功能；

1.8、多种高清视频输出接口：DVI/HDMI/CVBS/S-VIDEO/USB2.0/RS-232/Ethernrt网络接口；

1.9、前面板采用触摸无感按键设计,具有USB存储接口，可以1080P60Hz高质量录像拍照，所录即所见，支持BMP图片格式抓图和AVI格式视频刻录；

★1.10、可以进行手术场景设置，色调调整，数字降噪，图像放大，暗区改善，去除摩尔纹等各种图像调优设置；

1.11、摄像头标配14-32mm齐焦光学变焦卡口，一次对焦即可以实现≥2.3倍光学变倍，过程中清晰不失焦，不需要二次调焦。

2、医用内窥镜冷光源

2.1、LED冷光源具有触摸屏，简易方便；

2.2、灯泡参数：≥100W  LED灯；

2.3、色温：     3200K～7000K；

2.4、照度：     ≥1400， 000LX；

2.5、显色指数：  ≥90；

2.6、光谱范围：400~700nm

2.7、最低照度：0.5Lux X f2.0；

2.8、主机带计时和温度显示功能

2.9、灯泡寿命：≥30000小时；

2.10、具有视频输入输出功能

3、监视器

3.1、显示屏：不小于27寸LED显示屏

3.2、分辨率≥(1920x1080)

3.3、色域: ≥sRGB115% / 亮度:≥1000nits (典型)

3.4、178°广视角

3.5、输入: HDMI  x 1, S-Video x 1, Composite x 1, 3G-SDI x 1, DVI-I x

3.6、输出: 3G-SDI x 1, DVI-I x 1 8

4、层式金属推车

医用金属四层推车，带多功能插排及抽屉。单层承重≥25kg,整体承重≥100kg。万向轮可360°旋转。

5、工作站系统

5.1显示器：≥22寸液晶显示器；

5.2高清采集卡：专用视频采集卡；

5.3内窥镜影像处理软件：高清晰数字化图像采集，可对视频进行拍照、录像，并提供录像回放功能，提供多种报告单格式并可自定义修改，提供全科室模板并可编辑修改，支持图像、视频导入导出，支持病历查询，高清晰打印报告单

6、鼻镜

6.1规格：0° 4mm x 175mm

6.2采用柱状透镜技术，图像清晰、视场明亮

6.3采用蓝宝石镜头

7、喉镜

7.1规格：70° 6mm ×175mm

7.2采用柱状透镜技术，图像清晰、视场明亮

7.3采用蓝宝石镜头

8、耳镜

8.1规格：0° 2.7mm ×90mm

8.2采用柱状透镜技术，图像清晰、视场明亮

8.3采用蓝宝石镜头

9、耳鼻喉综合诊疗台

9.1台面采用钢化有机玻璃台面，耐刮花、防渗透

9.2尺寸：1650*760*780mm左右，三维偏差不超过5CM

9.3机体采用冷轧钢结构经电镀漆处理，坚固耐用

9.4正压泵≥2.5kg/cm2，动力强劲，超静音，启动速度快，无需等待

9.5负压泵≥740mmHg(max)，超强吸力，超静音，启动速度快，无需等待

9.6 LED射灯≥8 W 照度≥1×104

9.7吸枪≥0.07MPa枪头可拆卸、更换不同规格外径的吸枪杆

9.8台面上具有触屏式操作面板，可以对射灯,喷枪，吸枪，喉镜预热器等设施进行方便快捷的操作。

注：

1、以上打“★”项参数为必要条款，其中任何一条不满足视为无效报价；非打“★”项参数在不影响产品的功能特点和整体结构的基础上，允许适度偏离，但必须与询价文件所述相一致，偏离是否适度、是否科学合理，将由评委给予综合评价，供应商应承担被判定为偏离度过大，已影响产品功能特点和整体结构，报价无效的风险。

2、供应商必须逐项详细填写《技术要求响应及偏离表》，并对其真实性负责。如“报价文件技术规范描述”完全照抄“询价文件技术要求”的，有被判定为表述含糊、报价无效的风险；如成交供应商供货产品的技术参数与“报价文件技术规范描述”不符，则按“提供虚假材料谋取成交”处理。

三、备件及资料：

1、为保证设备正常运行,卖方应在中国境内设置备件库,存入所有必须的备件,并保证8年以上的供应期。

2、专用工具：卖方向买方提供设备维护的专用工具。

3、卖方向买方提供设备的全套技术资料。

4、卖方向买方提供设备的运行、安装、使用环境要求及参数。

四、技术培训：

1、卖方技术人员必须免费对安装、调试、操作、维修、保养等事项向买方作现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。

2、根据设备技术要求，向买方提供使用人员和维修技术人员的集中培训。

五、安装及验收：

1、在货物到达使用单位后卖方应在5天内派工程技术人员到买方开箱安装调试并承担由此产生的一切费用。

2、设备安装后，按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。卖方应向买方提供详细的验收标准，验收专用仪器，并承担相关费用。

六、质量保证及售后服务：

1、免费保修期≥1年。

2、保证年开机率98%以上（按365天/年计算）如未能达到则每超过一天延长一周保修期。

3、设备有故障，卖方应在接到买方通知后24小时内到达买方单位并及时有效地排除故障。

4、供应商若非报价产品原厂家的，成交后签订合同时须提供该产品原厂家（或驻中国办事机构）出具的有效的经销授权书。

参数表：