## Sheet1
序号 | 标示产品名称 | 被抽查单位 | 标示生产企业 | 规格型号 | 生产日期/出厂编号 | 抽样单位 | 检验单位 | 不符合标准规定项 | 处罚结果 | 整改措施 | 召回情况 | 行政处罚公示网站
1 | 一次性使用穿刺器 | 江苏凯尔特医疗科技有限公司 | 江苏凯尔特医疗科技有限公司 | KYNCB-12 | 2018.05.28 | 江苏省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 检验项目不符合苏械注准20172222199产品技术要求中2.5.2配合性能的要求和2.6.2密封性和阻气性的要求 | 并案处理： | 库存共37个，2018年9月30日收到召回的此批号穿刺器10个，一共47个产品，已全部封存 | 已按程序召回 | http://sgs.wj.gov.ex2.ipv6.da.jiangsu.gov.cn
/Home/DetailPunish/
[9 empty] | 1.没收上述违法生产的型号为KYNCB-12，生产批号为18052803的一次性使用穿刺器，数量50套；没收上述违法生产的型号为KYNQB-1056，生产批号为18052104的一次性使用内窥镜标本取物袋，数量10个。。 |  |  | 11938
[5 empty] | 18052803 |  |  |  | 2.处罚款40000元。
2 | 一次性使用腹腔镜用穿刺器 | 常州健瑞宝医疗器械有限公司 | 常州健瑞宝医疗器械有限公司 | JW12TLV | CEC007 | 江苏省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 配合性能-4.1.2注册产品标准-4.1.2.2穿刺套管与穿刺芯的最大配合间隙d应不大于0.3mm。 | 并案处理； | 1.经销商通知使用单位停止使用，并组织召回； | 已按程序召回 | http://cznd.changz
hou.gov.ex2.ipv6.da.jiangsu.gov.cn/html/
[9 empty] | 1.处罚款350000元。 | 2.加强产品出厂检验。 |  | cznd/2019/
AFMHMDPI_0627/
[5 empty] | 2018.03.15 | [6 empty] | 17219.html
3 | 一次性使用腹腔镜穿刺器 | 江苏特普优微创医疗科技有限公司 | 江苏特普优微创医疗科技有限公司 | TPYCQB | 2018.05.07 | 江苏省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 配合性能 | 1.没收经抽检被判定为不合格的“一次性使用腹腔镜穿刺器”13把； | 1.未有销售，库存13把已经全部被依法没收； | 该批次医疗器械当事人未销售，库存13把已经全部被依法没收 | http://sgs.wj.gov.ex2.ipv6.da.jiangsu.gov.cn
|  |  |  | -12 | [7 empty] | /Home/DetailPunish
[9 empty] | 2.处罚款20000元。 | 2.案发后，企业开展质量自查，承诺严格按照经注册的产品技术要求进行生产； |  | /10548
[5 empty] | CQB1805001 |  |  |  |  | 3.2019年6月27日企业申请依法注销一次性使用腹腔镜用穿刺器注册证（注册证号：苏械注准20172220081）。
4 | 一次性使用腹腔镜用穿刺器 | 常州海尔斯医疗器械科技有限公司 | 常州海尔斯医疗器械科技有限公司 | HASCCA | 2017.10.17 | 江苏省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 配合性能-2.1产品技术要求-2.1.2穿刺套管与穿刺锥的配合间隙应不大于0.3mm。 | 1.处罚款20000元。 | 加强内部检验 | 已按程序召回 | http://zl.changzhou.
|  |  |  | -15 | [7 empty] | gov.ex2.ipv6.da.jiangsu.gov.cn/html
/czzl/2019/
OJFILILD_0128
[5 empty] | 4015171017 | [6 empty] | /12487.html
5 | 一次性使用腹腔镜穿刺器 | 常州市微凯医疗科技有限公司 | 常州市微凯医疗科技有限公司 | WC10M | 2018.05.21 | 江苏省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 配合性能 | 1.没收经抽检被判定为不合格的“一次性使用腹腔镜穿刺器”110把； | 该批次医疗器械当事人未销售，库存110把已经全部被依法没收，案发后，企业开展质量自查，严格按照经注册的产品技术要求进行生产 | 该批次医疗器械当事人未销售，库存110把已经全部被依法没收 | http://sgs.wj.gov.
cn/Home
[9 empty] | 2.处罚款40000元。 |  |  | /DetailPunish/10549
6 | 一次性使用腹腔镜穿刺器 | 江苏明朗医疗器械科技有限公司 | 江苏明朗医疗器械科技有限公司 | MC10.5SB1 | 2018.4.3 | 江苏省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 穿刺套管与穿刺芯的最大配合间隙d应不大于0.3mm | 1.没收违法生产的一次性使用腹腔镜穿刺器57个； | 库存共57个，全部没收，商家未对外销售。 | 未有销售 | http://sgs.wj.gov.ex2.ipv6.da.jiangsu.gov.cn
|  |  |  | 804009 | [7 empty] | /Home/DetailPunish
[5 empty] | 1804009 |  |  |  | 2.罚款30000.00元。 |  |  | /11940
7 | 一次性使用腹壁穿刺器 | 常州健瑞宝医疗器械有限公司 | 常州健瑞宝医疗器械有限公司 | NKTL10 | 2017.04. 25 | 江苏省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 穿刺套管与穿刺芯的最大配合间隙d应不大于0.3mm，用0.3mm通针检测不合格 | 并案处理； | 1.此批产品已经全部销售，立即将本召回通知转发至收到此次召回影响的经销商；并由经销商将召回通知告知所有受影响的使用单位，停止使用该批次产品； | 已按程序召回 | http://cznd.changz
hou.gov.ex2.ipv6.da.jiangsu.gov.cn/html
[9 empty] | 1.处罚款350000元。 | 2.立即实施涉及此批产品的召回，召回产品放置在工厂内隔离； |  | /cznd/2019
[10 empty] | 3.执行纠正预防措施。 |  | /AFMHMDPI
[5 empty] | CDD025 | [6 empty] | _0627/17219.html
8 | 一次性使用穿刺器 | 欣瑞德（江苏）医疗科技有限公司 | 欣瑞德（江苏）医疗科技有限公司 | XCCA-12 | 2018.03.06 | 江苏省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 密封性和阻气性 | 1.没收库存的42支一次性使用穿刺器（规格型号:XCCA-12-100 生产日期:2017.03.06产品批号：18030601）； | 已在穿刺器进货检验规程中增加对阻气密封片（也叫阻气阀）厚度的尺寸要求，测量公差由±0.5mm改为±0.2mm。 | 已按程序召回 | http://sgs.wj.gov.ex2.ipv6.da.jiangsu.gov.cn
|  |  |  | -100 | [7 empty] | /Home/DetailPun
[5 empty] | 18030601 |  |  |  | 2.处罚款30000元。 |  |  | ish/10485
9 | 一次性使用腹腔镜穿刺器 | 常州杰瑞尔医疗器械有限公司 | 常州杰瑞尔医疗器械有限公司 | J5-110（A） | 2018.05.19 | 江苏省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 密封性和阻气性不符合苏械注准20152220998要求 | 并案处理： | 改变装配方式方法。 | 未有销售 | http://sgs.wj.gov.ex2.ipv6.da.jiangsu.gov.cn/
Home/DetailPunish
[5 empty] | 1805003 |  |  |  | 1.处罚款40000元。 |  |  | /10567
10 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 金乡县人名医院 | 常州市环康医疗器械有限公司 | 调节式中号 | 20170802 | 山东省食品药品监督管理局 | 天津医疗器械质量监督检验中心 | 抗变形能力不合格 | 1.罚款31000元。 | 1.于2017年9月主动申请停产，本次抽检不合格产品系市场存量产品。 | 已按程序召回 | http://61-177-80-60.ipv6.da.jiangsu.gov.cn
/newsgsweb/Home
[10 empty] | 2.于2018年3月23日正式书面提交停产声明。 |  | /DetailPunish/6954
[5 empty] | 20170802 |  |  |  |  | 3.于2019年5月16号报江苏省药品监督管理局，申请依法注销一次性使用无菌阴道扩张器注册证（注册证号：苏械注准20162661222）。
11 | 自动气压止血带 | 常州市延陵电子设备有限公司 | 常州市延陵电子设备有限公司 | ATS-I 单路 | 2018-05-14 | 江苏省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 外部可触及的熔断器的型号和额定值 | 罚款30000元。 | 修订铭牌，标注信息。加强产品检验培训。 | 已按程序召回 | http://61-177-80-60.ipv6.da.jiangsu.gov.cn/
newsgsweb/Home
[5 empty] | 18ATS1108 | [6 empty] | /DetailPunish/7134
12 | 电动气压止血仪 | 徐州圣凯斯医疗设备有限公司 | 徐州圣凯斯医疗设备有限公司 | ATS-500 | 2018.05.17/180551002 | 江苏省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 1.输入功率；2.连续漏电流和患者辅助电流(正常工作温度下) | 没收不合格产品一台，罚款25000元 | 1、组织检验员进行成品检验规程及检验操作流程的培训；2、更换新开关电源供方。 | 无 | http://218-3-177-6.ipv6.da.jiangsu.gov.cn:82
|  |  |  | 0A | [7 empty] | /web2/login.aspx
13 | 一次性套管穿刺器 | 泰州莱赛医疗器械有限公司 | 泰州莱赛医疗器械有限公司 | 6.0mm | 2018-03-02 | 江苏省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 配合性能 | 1、没收已查封扣押的上述批次的一次性使用穿刺器医疗器械10套；2、处以罚款人民币20000元 | 按技术要求修改模具，修改完毕后重新组织生产，已完成整改 | 已按程序召回 | http://218-90-206-128.ipv6.da.jiangsu.gov.cn
/sgscredit/webapp/
[5 empty] | 1803021 | [6 empty] | cms/sgsIndex.htm
14 | CT增强注射装置 | 江阴市东佳医疗器械有限公司 | 江阴市东佳医疗器械有限公司 | DJ2000A1 | 2018.5/1805030AA1 | 江苏省食品药品监督管理局 | 广州医疗器械监督检验中心 | 设备或设备部件的外部标识 | 罚款拾壹万元（22000.00元×5=110000.00元） | 更换标签 | 未销售 | http://58-215-18-240.ipv6.da.jiangsu.gov.cn
/webshow/qxdetail
.html?valId=96721f
5e85d949f
798289a8978c
4b670&
tableId=2&
key=320281
15 | 一次性使用穿刺器 | 无锡市神康医疗器械设备有限公司 | 无锡市神康医疗器械设备有限公司 | STD-12 | 2018.05.20/1805201 | 江苏省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 外观、配合性能 | 1、没收涉案一次性使用穿刺器（规格型号：STD-12,批号:1805201）2个；一次性使用穿刺器（规格型号：STD-12,批号:1805221）2个； | 修改生产工艺 | 未销售 | http://www.gsxt.gov.
cn/index.html
[5 empty] | 2018.05.22/1805221 |  | 上海市医疗器械检测所 | 外观、配合性能 | 2、罚款30000.00元。 |  | 未销售
16 | 一次性使用穿刺器 | 无锡市瑞源普斯医疗器械有限公司 | 无锡市瑞源普斯医疗器械有限公司 | RTD12 | 2018.04.17/1804172 | 江苏省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 外观、配合性能、密封性和阻气性 | 1、没收涉案库存及召回的一次性使用穿刺器（生产日 期： 2018.04.17；生产批号： 1804172；型号规格： RTD12）” 144 把，没收库存“一次性使用穿刺器（生产日期： 2018.05.28；生产批号： 1805281；型号规格： RTD12）2把。 | 修改生产工艺 | 已按程序召回 | http://www.gsxt.gov
.ex2.ipv6.da.jiangsu.gov.cn/index.html
[5 empty] | 2018.05.28/1805281 |  | 上海市医疗器械检测所 | 外观、配合性能、密封性和阻气性 | 2、罚款87672.4元。 | 修改生产工艺
17 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 吴江市亿成医疗器械有限公司 | 吴江市亿成医疗器械有限公司 | 中 号 | 180410 | 江苏省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 环氧乙烷残留量 | 1、责令改正；2、没收上述不合格的4740只一次性使用无菌阴道扩张器；3、罚款人民币50000元 | 已经停产 | 未销售，无召回 | http://www.wjcredit.
net
18 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 昆山市中医医院 | 台州康健医用器械有限公司 | M-BMZB | 20180205 | 江苏省食品药品监管局 | 上海市医疗器械检测所 | 结构强度不合格 | 依据《医疗器械监督管理条例》第六十六条第二款的规定不予处罚
19 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 昆山市中医医院 | 台州康健医用器械有限公司 | M-BMZB | 20180414 | 江苏省食品药品监管局 | 上海市医疗器械检测所 | 结构强度不合格 | 依据《医疗器械监督管理条例》第六十六条第二款的规定不予处罚